Заявка № 21  от 30.05.2024 г.

Запрос ценовых предложений на изделий медицинского назначения КГП на ПХВ «Атырауский городской родильный дом» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения  закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):

Лоты: Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных

Закупка осуществляется в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110. 
Адрес Заказчика: г. Атырау, мкр. Алмагуль25;
Товар(ы) должны поставляться: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25                                        
График поставок: в течении 20 календарных дней после подписания договора.
Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
Место представления (приема) документов: г. Атырау, мкр. Алмагуль 25, (здание КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области, Отдел государственного закупа;
Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 07 июня 2024 г. в 10.00 ч. включительно;
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 07 июня 2024 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела государственного закупа КГП на ПХВ «Атырауского городского родильного дома» Управления здравоохранения Атырауской области.

| Лот | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Объем закупа | Цена | Суммы запланированная для закупа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор гипербилирубинемии у новорожденных транскутанный скрининговый фотометрический автоматический двухканальный двухволновый принадлежностями. Предназначен для определения транскутанного билирубинового индекса ТБИ. ТБИ характеризует условную концентрацию билирубина в подкожных тканях и имеет высокую степень корреляции с концентрацией билирубина в крови при определенных условиях. | 1. Общие требования 1.1. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора 1.2. Свидетельство об утверждении средств измерения 1.3. Инструкция на русском языке 2. Основные параметры 2.1. Тип прибора Автоматический двухволновой отражательный фотометр 2.2 Принципы измерения Измерение десятичного логарифма отношения спектральных коэффициентов отражения света на двух рабочих длинах волн (492 нм и 523 нм). 2.4 Измеряемые параметры Транскутанный билирубиновый индекс (ТБИ)- объективный показатель желтизны кожи, корреляционно связанный со степенью гипербилирубинемии 2.5 Диапазон измерения 0-50 ед. ТБИ (~ 0-500 мкмоль/л) 2.6 Встроенная автоматическая калибровка 2.7 Прилагаемые средства контроля 2.8 Время измерения, не более, секунд 2 2.9 Время между измерениями, не более, секунд 5 2.10 Число разрядов на цифровом табло в рабочем режиме - 2 2.11 Погрешность измерения + 2 ед. ТБИ 2.12 Встроенные элементы электропитания 2.13 Число измерений без замены или подзарядки элементов питания, не менее - 1 000 000 | шт | 2 | 1 990 000,00 | 3 980 000,00 |